## Sheet1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  |  | Phụ lục 1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DANH SÁCH HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU "MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHỤ KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NĂM 2024" (Đính kèm Thông báo số….........../TB-BVNĐ2 ngày …..../…..../2024)
STT | Tên thiết bị | Tên linh kiện, phụ kiện thay thế | Tiêu chí kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | Máy cưa xương ức | Máy cưa xương ức | Máy cưa xương ức bao gồm: Tay cưa tịnh tiến , Tay cưa lắc (cưa lần sau) và phụ kiện kèm theo máy: +Tay cưa tịnh tiến: - Tốc độ cưa tối đa: ≥ 14.000 vòng/phút. - Khoảng tịnh tiến: ≥ 3.2 mm - Vị trí đặt pin bên trong tay cầm. - Có khóa an toàn trên tay cầm. - Có thể hấp tiệt khuẩn. +Tay cưa lắc: - Tốc độ cưa ngang tối đa ≥ 13.000 vòng/phút - Góc lắc: ~ 4.1 độ - Vị trí đặt pin bên trong tay cầm. | Bộ | 1
2 | Máy ly tâm Hematocrit | Máy ly tâm Hematocrit | Máy ly tâm Hematocrit công suất ly tâm tối đa: ≥ 24 ống mao quản. Vận tối tối đa: ≥ 12.000 vòng/phút Lực ly tâm tối đa: ≥ 15.000 RCF Hiển thị báo động: nắp máy mở, mất cân bằng, quá tốc độ…. | Cái | 2
3 | Máy bào da | Máy bào da | Máy bào da: Loại sử dụng bằng pin Độ dày lát cắt: từ 0.2 đến 1.2mm Bề rộng lát cắt: ≥ 78 mm Tốc độ chuyển động tối đa ≥ 6.500 vòng/phút | Cái | 1
4 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: V148 SN: 0330109-05 | Công tắc áp suất cửa | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: kích hoạt công tắc, gửi tín hiệu đệm cửa kín hơi nước. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Ron làm kín cửa | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: làm kín cửa - Kích thước 26 x 37,5 inch. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Bộ van điện từ S35, S36, S37, S38 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp/rút hơi nước cho đệm cửa ( cửa dơ/cửa sạch ). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 4
|  | Bộ van điện từ S2, S9 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van S2 cấp hơi nước đến buồng hấp, Van S9 cấp hơi nước đến vỏ buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Van điện từ S3 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van xả nhanh. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Board cạn nước | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: điều khiển mực nước trong nồi đun hơi nước. | Cái | 1
|  | Van điện từ S1 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cân bằng áp suất cho chamber sau giai đoạn sấy khô - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van điện từ S4 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS - Chức năng: Cung cấp nước làm mát chịu được áp suất từ 30 - 50 psig | Cái | 1
|  | Van điện từ S7 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp nước làm chân không, chịu được áp suất từ 30 -50 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều CK4 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều ( loại xả liên tục). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều CK8 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS Chức năng: van 1 chiều của đường xả buồng hấp.Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Bẫy nước TR1 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Bẫy hơi nước nước của đường xả buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều nồi đun | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều trong nồi đun, loại 1/2 inch. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi áp suất đến 80 psig | Cái | 1
|  | Van an toàn nồi đun | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: đảm bảo áp suất an toàn nồi đun, xả ở 100 PSI, loại 1/2 inch | Cái | 1
|  | Cảm biến áp suất | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cảm biến áp suất buồng hấp - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, Áp suất từ 30inhg đến 60 Psi | Cái | 1
|  | Đầu dò nhiệt độ Chamber | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS. - Chức năng: đo nhiệt độ buồng hấp ( đầu dò đôi ) | Cái | 1
5 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: V160 SN: 0330109-10 | Van điều áp | Chức năng: Điều chỉnh áp suất ngõ ra hoạt động ổn định 38±1 Psig, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135oC ( 250 – 275oF) | Cái | 1
|  | Công tắc áp suất cửa | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: kích hoạt công tắc, gửi tín hiệu đệm cửa kín hơi nước. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Ron làm kín cửa | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: làm kín cửa - Kích thước 26 x 37,5 inch. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Bộ van điện từ S35, S36, S37, S38 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp/rút hơi nước cho đệm cửa ( cửa dơ/cửa sạch ). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ: 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 4
|  | Bộ van điện từ S2, S9 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van S2 cấp hơi nước đến buồng hấp, Van S9 cấp hơi nước đến vỏ buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 2
|  | Van điện từ S3 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van xả nhanh. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Board cạn nước | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: điều khiển mực nước trong nồi đun hơi nước. | Cái | 1
|  | Van điện từ S1 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cân bằng áp suất cho chamber sau giai đoạn sấy khô - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van điện từ S4 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS - Chức năng: Cung cấp nước làm mát chịu được áp suất từ 30 - 50 psig | Cái | 2
|  | Van điện từ S7 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp nước làm chân không, chịu được áp suất từ 30 -50 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều CK4 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều ( loại xả liên tục). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều CK8 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt dộ cao hãng STERIS Chức năng: van 1 chiều của đường xả buồng hấp.Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Bẫy nước TR1 | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Bẫy hơi nước nước của đường xả buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, áp suất đến 38±1 psig | Cái | 1
|  | Van 1 chiều nồi đun | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều trong nồi đun, loại 1/2 inch. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi áp suất đến 80 psig | Cái | 1
|  | Van an toàn nồi đun | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: đảm bảo áp suất an toàn nồi đun, xả ở 100 PSI, loại 1/2 inch | Cái | 1
|  | Cảm biến áp suất | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cảm biến áp suất buồng hấp - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135ºC, Áp suất từ 30inhg đến 60 Psi | Cái | 1
|  | Đầu dò nhiệt độ Chamber | - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS. - Chức năng: đo nhiệt độ buồng hấp ( đầu dò đôi ) | Cái | 1
6 | Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma Model: Sterrad 100S SN: 101160385 | Máy bơm chân không cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S | Tốc độ bơm chân không danh định (50Hz): 11.1 CFM - Áp suất tổng cực đại với Chân lưu khí: <3.8 x 10-3 Torr - Dung tích dầu tối thiểu/tối đa: 0.5/1.1 lít - Công suất mô tơ: 1 HP | Cái | 1
7 | Máy X-Quang di động Model: Mux-10 Hãng: Shimadzu Corporation | Bóng đèn máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10 | Mã bóng đèn: 0.7U161CS-36 (NR). Tương thích với máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10 | Cái | 1
8 | Máy cắt đốt điện cao tần Model: VLFT10GEN Hãng: Covidien - Mỹ | Bo mạch phát công suất cho máy cắt đốt điện cao tần có chức năng hàn mạch máu | Mã bo mạch: PT00093999 Tương thích với máy cắt đốt điện cao tần Model: VLFT10GEN. Hãng Covidien - Mỹ | Cái | 1
9 | Máy trao đổi nhiệt Model: Hemotherm 400 CE Hãng: Terumo | Thanh điện trờ | Tương thích với Máy trao đổi nhiệt Hemotherm 400 CE Hãng Terumo | Cái | 1
10 | Máy giúp thở Model: Bennett 980 Hãng: Covidien - Mỹ | Cảm biến lưu lượng thở vào (Oxy/Air) | Tương thích với Máy giúp thở Bennett 980- Hãng Covidien Mỹ | Cái | 1
|  | Cảm biến lưu lượng thở ra (EVQ) | Tương thích với Máy giúp thở Bennett 980- Hãng Covidien Mỹ | Cái | 1
11 | Máy giúp thở cao tần HFO Model: Fabian HFO Hãng: Acutronic Medical | Bộ trộn khí Blender | Tương thích với Máy giúp thở cao tần Fabian HFO. Hãng Acutronic Medical | Cái | 1